| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA PROVINCIA DEL NEUQUEN | POE- F.Q. Nº 004-DBN |
| --- | --- |
| PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD |  |
| FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2015 | FECHA DE REVISIÓN: 29/10/2020 |
| LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO REALIZADO POR: .............................................. REVISADO POR: ………..……………………….. AUTORIZADO POR: …....................................... EL PRESENTE DOCUMENTO ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y NO DEBE SER ENTREGADO A NINGUNA PERSONA NO AUTORIZADA |

| FECHA DE APROBACIÓN: 24/10/2020 | REVISIÓN Nº 02 |
| --- | --- |
| PAGINAS : 7 |  |

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 003-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página: 2 de 7 |

LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO

1-OBJETIVO

Establecer los requisitos para el lavado del material de laboratorio empleado en el análisis de muestras y en la validación de los métodos de ensayo.

2-ALCANCE

Este instructivo se aplica al material de vidrio o polimérico que se emplea en el procedimiento de muestras de alimento, productos de uso domestico y materiales en contacto con los alimentos, para el análisis fisicoquímico.

3. RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de la persona encargada de lavar el material la ejecución de este procedimiento y del Jefe del sector hacerlo cumplir.

4.  PROCEDIMIENTO:

MATERIAL DE VIDRIO PARA ANALISIS FISICO QUIMICO

Enjuagar el material con agua corriente.

Lavar con una solución de detergente neutro para material de laboratorio y escobilla.

Enjuagar 10 veces con agua corriente y escurrir.

Enjuagar 10 veces con agua destilada y escurrir.

Enjuagar una vez con alcohol para eliminar los restos de agua.

Secar en estufa a 50º C, excepto material calibrado que deberá secarse a temperatura  ambiente.

No deben quedar gotas de agua sobre al superficie.

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 004-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página:3 de 7 |

NOTA: En caso de que el material contenga restos de grasa, se realiza en prelavado con detergente alcalino para material de laboratorio.

TUBOS PLASTICOS PARA ANALISIS FISICO QUIMICO

Enjuagar con agua corriente para eliminar los restos.

Lavar con una solución detergente neutro para material de laboratorio.

Enjuagar 10 veces con agua corriente y escurrir

Enjuagar luego 10 veces con agua destilada y escurrir.

Enjuagar 1 vez con alcohol para eliminar los restos de agua.

No deben quedar gotas de agua sobre la superficie.

PORTAOBJETOS

Dejarlos sumergidos en agua hasta el momento del lavado

Lavar con una solución  detergente neutro para material de laboratorio con agua caliente y una escobilla.

Enjuagar 10 veces con agua corriente y escurrir.

Sumergir en alcohol 50%

Secar con tela o papel que no  pierdan fibras

CUBREOBJETOS

Dejarlos sumergidos en agua hasta el momento del lavado

Lavar con una solución detergente neutro para material de laboratorio, con agua caliente y una escobilla.

Enjuagar 10 veces con agua corriente y escurrir.

Sumergir en alcohol 50% v/v.

Secar con tela o papel que no pierdan fibras.

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 004-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página:4 de 7 |

MATERIAL DE VIDRIO Y POLIPROPILENO PARA ABSORCION ATOMICA

Lavar con abundante agua corriente.

Colocar el material por lo menos 24 horas en contacto con solución detergente neutro para material de laboratorio, diluido al 5% con agua corriente.

Lavar con abundante agua corriente y dejar escurrir.

Sumergir el material en solución nítrica al 10% durante 24 horas

Enjuagar dos veces con agua destilada

Enjuagar una vez con agua bidestilada.

Dejar escurrir.

NOTA: Renovar todas las soluciones cada 15 días

MATERIAL DE VIDRIO PARA ANALISIS DE MICOTOXINAS

Lavar el material con una pequeña cantidad  de metanol.

Sumergir el material en una solución de hipoclorito de sodio 2.0%, dejar en contacto durante 2 horas como mínimo o preferentemente, durante toda la noche.

Dejar en reposo 30 minutos, hasta que se complete la reacción.

Enjuagar el material con agua corriente.

Lavar con una solución detergente neutro para material de laboratorio diluido al 2%.

Enjuagar 10 veces con agua corriente.

Enjuagar 10 veces con agua destilada y dejar escurrir.

Enjuagar una vez con Acetona, para arrastrar el agua y secar en estufa  a 50º (excepto material calibrado).

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 004-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página:5 de 7 |

MATERIAL DE VIDRIO PARA ANALISIS DE RESIDUOS DE PESTICIDAS

Enjuagar el material con agua corriente.

Lavar con solución detergente neutro para material de laboratorio diluido al 2%.

Enjuagar 10 veces  con agua corriente y escurrir.

Enjuagar 10 veces con agua destilada y dejar escurrir.

Enjuagar una vez con acetona, para arrastrar el agua, y secar en estufa a 50ºC (excepto material calibrado)

NOTA: En caso de que el material contenga restos de grasa, se realiza un prelavado con detergente alcalino para material de laboratorio.

MATERIAL DE VIDRIO PARA ANALISIS DE FIBRA DIETARIA

Enjuagar el material con agua corriente.

Agregar el material mezcla sulfocrómica y dejarla en contacto toda la noche.

Escurrir la mezcla sulfocrómica en un recipiente para recuperar.

Enjuagar 10 veces con agua corriente para eliminar los restos de mezcla sulfocrómica.

Enjuagar 10 veces  con agua destilada y dejar escurrir.

Secar en estufa a 100º C durante toda la noche.

SOLUCIONES Y REACTIVOS UTILIZADOS EN LAVADO DE MATERIAL

DETERGENTE NEUTRO

ALCOHOL

ALCOHOL 50$

SOLUCIÓN NÍTRICA AL 10%

SOLUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 2.0%,

ACETONA

MEZCLA SULFOCRÓMICA

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 003-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página:6 de 7 |

PREPARACION DE LAS SOLUCIONES EMPLEADAS EN LAVADO DE MATERIAL

Las soluciones serán preparadas por el personal del sector Fisicoquímico. Para la preparación de las soluciones del inciso 2, 3 y 4 deberán usarse los elementos de seguridad correspondientes (guantes, antiparras, propipetas VICKING)

1. PREPARACION DE SOLUCION DE DETERGENTE NEUTRO: Colocar en un frasco de 500 ml alrededor de 1/3 de su capacidad (aprox. 200 ml) de detergente neutro y completar a volumen con agua corriente.

2- PREPARACION DE ALCOHOL AL 50%: Medir en probeta de 100 ml, 50 ml de alcohol 96º y llevar a 100 ml con agua destilada.

3-PREPARACION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 2%: Medir en probeta de 100 ml, 2 ml de solución de hipoclorito de sodio concentrada y llevar a 100 ml con agua destilada.

4-PREPARACION DE ACIDO NITRICO AL 10%: Medir en probeta de 100 ml, 10 ml de ácido nítrico concentrado y llevar a 100 ml con agua destilada.

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.

| DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA DE NEUQUEN | PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARD | POE-F.Q Nº 004-DBN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Fecha Vigencia: 29/10/20 |
|  | LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO | Revisión: 02 |
|  |  | Reemplaza: |
|  |  | Anexos: N/A |
|  |  | Página:7 de 7 |

5-PREPARACION DE MEZCLA SULFOCROMICA:

Dicromato de Potasio               100 g

Acido sulfúrico                          300 ml

Agua destilada c.s.p.              1000 ml

Disolver el dicromato de potasio en agua, agregar el ácido sulfúrico con mucho cuidado y refrigerando. Llevar a volumen con agua destilada.

NOTA: La mezcla sulfocrómica debe filtrarse periódicamente a través de lana de vidrio a fin de separar los residuos.

Referencias bibliográficas:

Associacion of Analytical Chemists, Aflatoxin B in Corn and Roasted Peanuts- Safety notes (method 990.32) Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL (ed. 17), Maryland , 2002.

Foss tecator AB, Dietary Fibre Determination using the Fibertce e System, 1997.

r- biopharm, “Enzyme immunoassay for the quantitive analysis of gliadins and corresponding prolamines”, wn P Biopharm AG, Darmstadt, Germany, 2008, pp. 18.

Nalge Nunc International, “Nalgene Centrifuge Ware Guidelines for Use”, en U.S.A, Nalge

| Redactado por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

Nota: Este documento contiene información confidencial propiedad de Dirección de Bromatología Ni este documento ni la información contenida en el mismo puede -en todo o en parte- ser publicado, reproducido, copiado, dado a conocer o divulgado o utilizado en cualquier forma,  bajo las penalidades establecidas en la ley.